围场满族蒙古族自治县医院超声及床旁血滤采购项目

竞争性谈判文件

采购项目编号：HXCT-211

采   购   人：围场满族蒙古族自治县医院

采购代理机构：华夏城投项目管理有限公司

二O二二年六月

目    录

第一部分  竞争性谈判须知前附表

第二部分  竞争性谈判须知

第三部分  技术要求及明细

第四部分  合同文件格式

第五部分  竞争性谈判响应文件有关格式

第六部分  竞争性谈判评定办法

围场满族蒙古族自治县医院超声及床旁血滤采购项目

竞争性谈判公告

政府采购项目名称：围场满族蒙古族自治县医院超声及床旁血滤采购项目

采购项目编号：HXCT-211

采购人名称：围场满族蒙古族自治县医院

采购人地址：河北省承德市围场县河东街凤凰北路83号

采购代理机构地址：承德市双滦区元宝山大街泰丰时代城一期底商101

采购代理机构联系方式：黄东海 0314-4325318、18732466868

项目实施地点：围场满族蒙古族自治县医院指定地点

采购内容：本项目共三个标段，投标单位可对其中的一个标段或多个标段进行报名投标，但投标时必须每标段的投标文件分别制作，分别密封，按标段递交投标文件，否则其投标将被拒绝。

| 标段 | 名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 床旁血液透析滤过机 | 1 | 40 | 40 |
| 二标段 | 超高档彩色多普勒超声波诊断仪 | 1 | 160 | 160 |
| 三标段 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 2 | 85 | 170 |
| 合计 |  |  |  | 370 |

采购总预算金额:3700000.00元（其中一标段：400000.00元、二标段：1600000.00元、三标段：1700000.00元）。

投标人的资格要求：1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商的相关规定；2）属于失信被执行人的投标单位将取消其投标资格（失信被执行人以开标当日招标代理在信用中国http://www.creditchina.gov.cn网查询的结果为准）；3）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；4）本项目不接受联合体投标。

采购文件发售地点：承德市双滦区元宝山大街泰丰时代城一期底商101报名并购买招标文件。购买招标文件的费用为人民币500元/套，售后不退。

获取文件开始时间：2022年06月14日上午09时

获取文件结束时间：2022年06月16日下午17时

谈判申请书递交截止时间：2022年06月17日10时

谈判开始时间：2022年06月17日10时

谈判地点：承德市双滦区元宝山大街泰丰时代城一期底商101

供货周期要求：双方签订合同后3天内完成供货

简要技术要求/采购项目的性质：详见采购文件

本公告发布媒体：围场满族蒙古族自治县医院网站http://www.wcxyy.cn/。

特别提示：

本项目为防控新冠肺炎疫情紧急采购项目，根据财政部财办库〔2020〕23号、《河北省财政厅关于疫情防控采购便利化的通知》（冀财采）〔2020〕2号)文件精神，本次采购不执行政府采购法规定的方式和程序，各供应商参加谈判应以本采购文件及现场谈判内容为准，不得弄虚作假，不得提供不合格的产品以次充好，不得虚假承诺，否则按河北省高级人民法院、河北省人民检察院、河北省公安厅联合发布的《关于严厉打击疫情防控期间违法犯罪行为的通告》的有关内容执行并记入不诚信记录。

第一部分  竞争性谈判须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 围场满族蒙古族自治县医院 |
| 2 | 采购代理机构 | 华夏城投项目管理有限公司 |
| 3 | 采购项目名称 | 围场满族蒙古族自治县医院超声及床旁血滤采购项目 |
| 4 | 项目实施地点 | 围场满族蒙古族自治县医院指定地点 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 招标范围 | 围场满族蒙古族自治县医院超声及床旁血滤采购项目，本项目共三个标段。 |
| 8 | 供货周期 | 双方签订合同后3天内完成供货 |
| 9 | 质量标准 | 合格 |
| 10 | 投标供应商资质条件、能力 | 资质条件： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商的相关规定； 2、属于失信被执行人的投标单位将取消其投标资格（失信被执行人以开标当日招标代理在信用中国http://www.creditchina.gov.cn网查询的结果为准）； 3、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 11 | 响应文件递交 截止时间 | 2022年06月17日10时 |
| 12 | 最高限价 | 一标段：400000.00元人民币：肆拾万元整 二标段：1600000.00元 人民币：壹佰陆拾万元整 三标段：1700000.00元 人民币：壹佰柒拾万元整 |
| 13 | 投标有效期 | 为30日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标保证金和履约保证金 | / |
| 15 | 申请文件份数 | 正本一份，副本四份 |
| 16 | 装订与密封要求 | 详见本采购文件关于密封与装订相关要求 |
| 17 | 封套上应载明 的信息 | 采购人名称： 采购人地址： 招标项目名称： 投标供应商名称： (盖章) 法定代表人或其被授权委托人签字： 围场满族蒙古族自治县医院超声及床旁血滤采购项目谈判响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 18 | 递交申请文件地点 | 承德市双滦区元宝山大街泰丰时代城一期底商101 |
| 19 | 是否退还申请文件 | 否 |
| 20 | 谈判时间和地点 | 开标时间：同谈判截止时间 开标地点：承德市双滦区元宝山大街泰丰时代城一期底商101 |
| 21 | 谈判小组的组成 | 构成：5人 |
| 22 | 评审办法 | 最低评标价法 |
| 23 | 特别提示 | 成交供应商各设备的成交价格不得高于其他地市的成交价格，如果发现价格高于其他地市，采购人有权拒付合同价款。 |
| 24 | 采购人联系 方式 | 联系人：张倩 电 话：13383640665 |
| 25 | 招标代理机构联系方式 | 联系人：黄东海 电 话：18732466868 |
| 26 | 招标代理费 | 本项目招标代理费由中标单位支付，支付时间为领取中标通知书前，金额参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知计价格【2002】1980号文件收取。 |
| 27 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定， 按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标标准和方法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

第二部分  竞争性谈判须知

- 一、总则

l.项目说明

1.1 项目的说明见第一部分竞争性谈判须知前附表。

l.2按照有关规定，已办理有关手续，现通过竞争性谈判形式来择优选择供货企业。

- 2.资金来源

项目采购资金属财政资金。

- 3.资质与合格条件的要求

3.1 参加竞争性谈判的谈判人必须具有独立承担民事责任能力和相应的资质等有关证件（按第一部分竞争性谈判须知前附表中所述）。

- 4.谈判费用

谈判申请人应承担其编制竞争性谈判响应文件与递交竞争性谈判响应文件所涉及的一切费用。不管谈判结果如何，采购人和代理机构对上述费用不负任何责任。

- 二、竞争性谈判文件

- 5. 竞争性谈判文件的组成

- 5.1本竞争性谈判文件包括下列文件及所有按本须知第6、7条发出的补充资料、答疑或补遗记录。

- 竞争性谈判文件包括下列内容：

- 第一部分 竞争性谈判须知前附表

- 第二部分 竞争性谈判须知

第三部分 技术要求及明细

第四部分 合同文件格式

第五部分 竞争性谈判文件有关格式

第六部分 竞争性谈判评定办法

5.2竞争谈判人应认真审阅竞争性谈判文件中所有的竞争性谈判须知、合同基本条款、合同文件格式、谈判响应文件有关格式、技术参数、谈判采购评定办法等。如果竞争谈判申请人的谈判响应文件不能符合竞争性谈判文件的要求，责任由谈判申请人自负。实质上不响应采购文件要求、构成重大偏差的谈判响应文件将被拒绝。

6.竞争性谈判文件的澄清

提交首次报价文件截止之日前，代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清，澄清的内容作为谈判文件的组成部分，澄清的内容可能影响报价文件编制的，将延长递交报价文件和谈判时间，并在已发布本项目采购公告的媒体上发布变更公告，不另行通知谈判文件收受人。(包括对询问的解释，但不说明询问的来源)。

7.竞争性谈判文件的修改

7.1在竞争性谈判截止时间前，采购代理机构都可能会以补充通知的方式修改竞争性谈判文件。

7.2谈判文件中针对同一事项如有一次以上的澄清或修改的，以最后发出的澄清或修改文件为准。澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

- 三、竞争性谈判报价说明

8.竞争性谈判报价

8.1本项目的谈判报价采用总价及分项报价。

8.2谈判总价为谈判申请人在谈判响应文件中提出的各项支付金额的总和；

8.3谈判过程中允许二次报价。谈判结束后确定的最终报价将不得变动。

8.4报价货币

竞争性谈判文件报价的单价和合价全部采用人民币表示。

- 四、竞争性谈判响应文件的编制

9.竞争性谈判文件的语言

竞争性谈判文件及谈判申请人与采购代理机构之间与谈判有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10.竞争性谈判响应文件的组成

10.1承诺函

10.2谈判响应文件法定代表人身份证明书

10.3谈判响应文件签署授权委托书

10.4资格证明文件

10.5开标一览表

10.6分项报价表

10.7技术规格偏离表

10.8供货承诺

10.9售后服务承诺

10.10谈判申请人认为有必要提供的其他资料

11.谈判响应文件格式

谈判人提交的谈判响应文件应当使用采购文件所提供的谈判文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

12.履约保证金

12.1无。

13. 谈判响应文件的有效期

13.1 从谈判之日起30天内有效。

14.　谈判响应文件的打印及装订要求

14．1谈判响应文件必须用标准Ａ4纸打印。

14．2 所有谈判响应文件均应装订成册。

15.　谈判响应文件的签署及规定

15.1谈判响应文件应由法定代表人或授权代理人在谈判响应文件封面及正文规定签章处签署姓名，并在规定处加盖谈判申请人的公章。

15.2　除谈判申请人对谈判响应文件错误之处作必要修改外，谈判文件中不允许有加行、涂抹或改写。修改处须有谈判申请人授权代表签字。

15.3　谈判截止时间以后不得修改谈判响应文件（按规定谈判过程中根据谈判小组做出的澄清、补充、承诺、二次或最终报价除外）。

15.4　谈判文件正本一份，副本四份，装入同一密封袋密封，并在谈判文件封面右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

16. 谈判文件的密封与标记

16.1竞争性谈判人应将谈判文件正本和副本装入同一密封袋内加以密封，并在封签处加盖竞争性谈判人公章。

16.2谈判文件封面以及谈判文件密封袋正面应写明“项目名称”、“编号”、“竞争性谈判人名称（加盖公章）”等。

17. 谈判响应文件的判定

发生以下重大偏差情况谈判文件将被作为无效：

17.1谈判响应文件首页或扉页未加盖竞争性谈判申请人单位公章的；

17.2谈判响应文件填写潦草，字迹或数据难以辨认的；

17.3 逾期提交谈判响应文件的；

17.4 谈判申请人法定代表人或委托代理人未到谈判会的；

17.5 参加谈判会的被授权代表无授权委托书的；

17.6 提供证明材料为借用、套印、伪造等虚假证明的;

17.7谈判小组确认的其它不符合国家法律或本竞争性谈判文件规定的。

18. 谈判

18.1采购代理机构在竞争性谈判文件说明中规定的时间和地点组织谈判会，谈判会议由采购代理机构主持，采购单位和谈判申请人代表参加，按程序进行。

18.2谈判申请人代表须持法定代表人证明或授权委托书，以及本人身份证按时参加谈判会。

18.3确认谈判文件密封并唱标，第一次报价后谈判小组集中与单一谈判申请人分别进行谈判。

19. 评定

19.1采购代理机构根据采购项目的特点组建谈判小组。

19.2谈判小组将对所有合格的谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

19.3 谈判文件的澄清

19.3.1谈判小组可以请谈判申请人就谈判响应文件中的有关问题予以说明和澄清。

19.3.2谈判申请人对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法定代表人授权代表的签字。

19.5.3谈判申请人的澄清文件是谈判响应文件的组成部分，并替代谈判文件中被澄清的部分。

20.谈判活动的保密要求

20.1谈判小组无义务向谈判申请人进行任何有关谈判的解释。

20.2谈判过程的保密性：凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向谈判申请人或其他无关人员透露。

20.3谈判申请人在谈判过程中，所进行的力图影响谈判结果的不符合规定的活动，可能导致其被取消成交资格。

21. 成交通知

21.1评审结果确定后，采购单位以书面形式发出成交通知书。

21.2成交通知书是签订合同的依据。

21.3采购单位和代理机构不解释未成交原因，不退还谈判文件。

七、签订合同

22. 合同签订

22.1竞争性谈判文件、成交供应商的谈判响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三部分   技术要求及明细

一、预算明细

| 标段 | 名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 床旁血液透析滤过机 | 1 | 40 | 40 |
| 二标段 | 超高档彩色多普勒超声波诊断仪 | 1 | 160 | 160 |
| 三标段 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 2 | 85 | 170 |
| 合计 |  |  |  | 370 |

二、采购需求清单

一标段：床旁血液透析滤过机技术参数

| 序号 | 技术指标名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| * 1 | 货物要求 | 原装进口，满足成人、儿童需求 |
| * 2 | 窗口显示 | 高分辨率的彩色液晶触摸屏，版面中文图示化提示操作步骤、管路安装指南及异常情况的在线帮助功能。 |
| 3 | 管路连接 | 管路连接简易，全自动安装、预冲、安全测试泵管，上机快速。 |
| * 4 | 泵数要求 | 5泵以上设计，包含一体化肝素泵。 |
| 5 | 可选CRRT治疗及其它治疗方式 | 连续静脉静脉血液滤过（CVVH）；连续静脉静脉血液透析（CVVHD）；连续静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）；缓慢持续超滤（SCUF）；。为防止接头污染，在不分离管路情况下完成前稀释CVVH/CVVHDF、后稀释CVVH/CVVHDF和同时前加后稀释CVVH/CVVHDF治疗互相转换。 联机人工肝治疗（X-MARS） 血浆置换（TPE） 血液灌流（HP） |
| 6 | 具备枸橼酸抗凝治疗模式 | 具备全自动一体化的枸橼酸抗凝治疗模式，可使用高浓度、低浓度枸橼酸，并在系统中预设有三种枸橼酸配方，供使用者选择。枸橼酸抗凝无需专用耗材。 |
| 7 | 抗凝选择 | 局部枸橼酸抗凝、全身性抗凝、无抗凝剂治疗 |
| 8 | 流速范围 | 血液流速10-450ml/h，置换液流速0-8000ml/h，透析液流速0-8000ml/h，病人脱水量0-2000ml/h，血浆置换率0-5000ml/h |
| 9 | 压力检测范围 | 动脉压检测范围-250--+450mmHg；±15mmHg 静脉压检测范围-50--+350mmHg；±5mmHg 滤器前管路-50--+450mmHg；±15mmHg 废液线路压力-350--+400mmHg。精度 ：±15mmHg |
| *10 | 液体平衡秤 | 4个以上独立平衡秤设计，每个秤需要独立功能，2秤同一功能称重秤视为1秤。 |
| *11 | 耗材使用要求 | SCUF、CVVH、CVVHD、CVVHDF治疗模式下一套耗材即可完成，除血液净化使用枸橼酸抗凝，TPE也可进行枸橼酸抗凝。 |
| *12 | 防凝血 | 防凝血涡流式静脉壶，无气血液接触界面。 |
| 13 | 凝血报警 | 具备滤器凝血预警新系统 |
| *14 | 加热装置 | 具备血液加温装置，不能进行置换液加温，防止碳酸氢钠析出气泡，防止栓塞。 |
| 15 | 抗干扰功能 | 具备抗静电装置，防止对心电监护等的干扰，同时具备CF级认证。 |
| 16 | 空气检测器 | 具备完备的空气检测功能 |
| 17 | 漏血检测器 | 具备完备的漏血检测功能 |
| *18 | 漏液检测 | 具备漏液检测功能 |
| 19 | 后备电源 | 停电后能维持体外循环≥10分钟，保证及时回血及患者的转运。 |
| *20 | 计算机网络接口数据存储 | 计算机网络接口，治疗的所有记录可持续保持96小时 |
| *21 | 体外循环最小血量 | ≤60ml，适合小儿CRRT治疗。 |
| *22 | 耗材 | 具备可清除炎性介质及内毒素，同时维持肾功能治疗配套耗材（非串联治疗） |

- 二标段：超高档彩色多普勒超声波诊断仪技术参数

| 一、 | 主要规格及系统概述 |
| --- | --- |
| 1 | 主机系统性能概括： |
| 1.1 | ≥22英寸监视器，具备万向关节臂设计，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠 |
| 1.2 | 液晶触摸屏≥12英寸，可与显示器同步显示实时图像，支持界面编辑及滑动翻页功能 |
| 1.3 | 触摸屏支持数字TGC功能，滑动调节时间增益曲线，并可保存为常用预设置 |
| 1.4 | 操作面板支持电动调节高度、前后左右位置及旋转，支持全封闭式键盘 |
| 1.5 | 原始数据储存，可对回放图像进行多种参数调节 |
| 1.6 | 采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带 |
| 1.7 | 智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比，可调节开关 |
| 1.8 | 主机一体化耦合剂加热装置，温度可调 |
| 1.9 | 智能控制设备功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板及触摸屏按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作 |
| *1.10 | 影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示 |
| 2 | 二维灰阶成像单元 |
| 2.1 | 宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调 |
| 2.2 | 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调，支持3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像等技术 |
| 2.3 | 空间复合成像： 1）支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数 2）具有最大、平均、混合、运动校正四种复合模式，模式中具有三档开角可调节 |
| 3.2.4 | 组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示 |
| 2.5 | 组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头，≥6级可调，可显示具体数值 |
| 2.6 | 高清放大功能：可对局部图像进行高清放大，并可以对照显示被放大组织在整幅图像中所处位置关系 |
| 2.7 | 宽景成像：扫描长度≥80cm，支持所有成像探头，可与空间复合成像功能联合使用，自动检测扫描方向，支持旋转及测量 |
| 3 | 先进成像技术 |
| 3.1 | 血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围 |
| 3.2 | 超微细血流成像技术，显示超微细血流及低速血流信号 |
| 3.2.1 | 可支持腹部及小器官应用，支持≥4支线阵探头 |
| 3.2.2 | 具备多种彩色图谱，并具备方向性显示，可帮助医生提高对微细血流的识别度 |
| 3.2.3 | 具备多级别背景模式选择，≥6级 |
| 3.2.4 | 支持PW速度测量 |
| 3.2.5 | 支持累积模式，累积级别可调控 |
| 3.2.6 | 支持与B模式同屏对照显示，支持与实时拍摄的情景照片同屏对照显示 |
| 3.2.7 | 支持立体显示模式 |
| 3.2.8 | 超微细血流成像技术支持在造影模式下使用 |
| 3.3 | 二维立体血流显示技术 二维血流显示达到三维显示效果，给与临床更加直观及敏感的图像。 立体程度可调节，可联合超低速血流技术和高穿透技术成像，并可支持测速。 |
| 3.4 | 穿刺针增强显示功能 |
| 3.5 | 可独立调整穿刺针的显示增益，不影响背景图像质量 |
| 3.6 | 多角度可调，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作成功率 |
| 3.7 | 智能多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积和取样角度 |
| 4 | 高级成像技术 |
| 4.1 | 应变式弹性成像 |
| 4.1.1 | 具备成像质量监控色棒和操作动作曲线，指导医生操作 |
| 4.1.2 | 可支持凸阵、线阵/超高频线阵、腔内、面阵等探头 |
| 4.1.3 | 具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供≥7个感兴趣区的硬度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比 |
| 4.1.4 | 心脏成像功能 |
| *4.1.5 | 成人心脏相控阵探头扫描角度≥120° |
| 4.1.6 | 二维支持像素优化技术，分级可调，智能抑制噪声，增强组织显示 |
| 4.1.7 | 支持心肌组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持解剖 M型和曲线解剖M型 |
| 4.2 | 心功能自动计算功能：在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，同屏分三部分图像显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到EF、CO、SV等心功能数据 |
| 4.3 | 智能辅助功能 |
| 4.4 | 乳腺高效检查工具包：根据回声信号的识别，勾勒病灶的边界，并且系统提供乳腺占位BI- RADs 评分，提高乳腺检查工作效率及对乳腺病灶的管理和咨询 |
| 4.5 | 甲状腺高效检查工具包：根据回声信号的识别，勾勒病灶的边界，提高甲状腺检查超声扫查的工作效率 |
| *4.6 | 智能血管检查技术：一键完成八步以上操作步骤，自动完成整个血管检查。（包括自动识别血管位置、自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积及角度、自动优化图像、自动测量） |
| 5 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） |
| 5.1 | 一般测量 |
| 5.2 | 妇产科测量 |
| 5.3 | 心脏功能测量 |
| 5.4 | 多普勒血流测量与分析 |
| 5.5 | 外周血管测量与分析 |
| 5.6 | 泌尿科测量与分析 |
| 5.7 | 多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择 |
| 6 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |
| 6.1 | 输入/输出信号：HDMI、USB等 |
| 6.2 | 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件(且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像)，支持压缩和高清DICOM图像传输 |
| 6.3 | 超声图像存档与病案管理系统 |
| 6.4 | 固态硬盘容量≥1TB |
| 6.5 | 一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小有3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统 |
| 6.6 | USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其它USB装置。USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像 |
| 6.7 | 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现 |
| 6.8 | 动态图像、静态图像以JPEG或WMV（MPEGVue）格式直接存储于可移动媒介 |
| 6.9 | 在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析 |
| 二、 | 技术参数要求 |
| 1 | 系统通用功能： |
| 1.1 | 扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转 |
| 1.2 | 系统动态范围≥400dB |
| 1.3 | 探头接口≥4个可激活的探头接口（不包括笔式探头接口）均为无针触点式大接口 |
| 2 | 探头规格 |
| 2.1 | 频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调 |
| 2.2 | 工作频率范围可在1-19MHz之间选择 |
| 3 | 二维灰阶显示主要参数 |
| 3.1 | 探头性能： |
| 3.1.1 | 单晶体凸阵探头：超声频率2.0-5.0MHz |
| 3.1.2 | 线阵探头：超声频率2.0-11.0MHz |
| 3.1.3 | 单晶体相控阵探头：超声频率1.0-5.0MHz |
| 3.1.4 | 高频线阵探头：超声频率4.0-15.0MHz |
| 3.1.5 | 腔内探头：超声频率4.0-9.0MHz |
| 3.2 | 探头频率： |
| 3.2.1 | 凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥60 |
| 3.2.2 | 凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥16 |
| 3.2.3 | 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，二维帧频 ≥68 |
| 3.2.4 | 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，彩色帧频 ≥35 |
| 3.3 | 回放重现： 灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒 |
| 3.4 | 预设条件针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 3.5 | 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8 |
| *3.6 | 扫描深度≥45cm |
| 4 | 频谱多普勒 |
| 4.1 | 方式：PW，CW，HPRF |
| 4.2 | 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 |
| 4.3 | PWD：血流速度≥15m/s；CWD：血流速度≥21m/s |
| 4.4 | 最低测量速度：≤0.6mm/s （非噪声信号） |
| 4.5 | PW取样容积范围：0.05cm-2cm |
| 5 | 彩色多普勒 |
| 5.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 |
| 5.2 | 具有双同步/三同步显示（B/D/CFM） |
| 5.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° ~ +20° |
| 5.4 | 彩色多普勒能量图 (PDI)，彩色方向性能量图（DPDI） |

- 三标段：便携式彩色多普勒超声诊断系统技术参数

一、主要技术规格及系统概述：

1.主机系统性能概括

1.1显示器及操作系统

1.1.1 15寸数字纯平高分辨率彩色超薄液晶监视器

1.1.2 智能化操作平台

1.1.3 瞬间待机启动系统

1.1.4 环境亮度自感应控制

1.1.5 全方位人机工程学设计

1.2 主机系统

1.2.1 新一代全数字高集成宽频带声束形成器

*1.2.2 数字化通道数≥500,000

1.2.3 动态范围≥170dB，可视可调

* 1.2.4 LGC侧向增益补偿技术, 均是实体按键调节，非触控调节

1.3 二维灰阶成像（部件）单元

1.3.1 空间复合成像技术（SonoCT），实时声束偏转技术，多线可调

1.3.2 磁共振相素优化技术（XRES）

1.3.3 单键实时自动优化动态范围，TGC，增益调节

1.3.4 高帧频实时解剖M型，360度范围内可调可移动

1.3.5 实时双幅对比显像

1.3.6 实时和非实时高分辨率放大

1.3.7 支持扩展成像（Trapezoid）

1.4 频谱多普勒显示及分析系统

1.4.1 自适应多普勒技术减少噪声、伪像

1.4.2 HighQ自动多普勒分析

1.4.3 iSCAN智能优化技术自动优化Doppler频谱

1.4.4 双同步和三同步2D、color、PW/CW成像

1.5 彩色血流成像（部件）单元

1.5.1 超宽频带血流技术

1.5.2 自适应彩色多普勒技术

1.5.3 iOptimize单键调节血流成像频率

1.5.4 iSCAN智能优化技术自动优化彩色血流

1.5.5 二维和彩色对比显像

1.5.6 实时双幅对比成像

1.5.7 实时彩色血流M型

1.5.8 彩色能量调制成像（CPA）

1.6 二次谐波成像（自然组织谐波成像）

1.6.1 PIH脉冲反相谐波技术

1.6.2 SonoCT和XRES技术支持自然组织谐波成像

1.10 激活的原始数据处理功能：冻结或存储的图像可进行优化、分析和测量

2.测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)

2.1 一般测量

2.2 多普勒血流测量及分析

2.3 心脏功能测量与分析

2.4 自动、实时Doppler 频谱波形分析（High Q自动Doppler 分析），实时和冻结状态下都可以进行分析

3.图像存储与（电影）回放重显单元

4.参考信号：心电图和生理信号

可外接三导联心电信号输入

5.记录装置：

5.1 硬盘存储≥500GB

5.2 内置DVD/CD刻录

5.3 USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕图像

二、技术参数及要求

1.系统通用功能

1.1监视器：≥15”高分辨率彩色超薄液晶监视器，亮度可调

1.2探头接口选择≥1种

2.探头规格

2.1频率：超宽频带探头

2.2二维及多普勒(B/D) 兼用

2.3可选类型：相控阵、凸阵、微凸阵、线阵

3.二维成像主要参数：

*3.1扫描：成人心脏相控阵：超声频率1-5MHz

超宽频带线阵探头：超声频率3-12MHz

腹部凸阵探头：超声频率1-5MHz

*3.2扫描速率：相控阵，全视野，17cm深度时，帧速率≥60帧/秒

凸阵，全视野，17cm深度时，帧速率≥25帧/秒

3.3 扫描深度：≥30cm

3.4声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦

3.5探头谐波成像频率个数≥2

3.6回放重现：灰阶图像回放≥500幅

3.7预设条件：针对不同的检查，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

3.8增益调节：B/D可独立调节，STC（DGC）分段≥8，LGC分段≥2，均是实体按键调节，非触控调节

4.频普多普勒

4.1方式：脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW（相控阵探头或笔式探头）

4.2多普勒探头与频率：电子扇形PW，CW

4.3最大测量速度：PW，血流速度最大±3.0m/s；CW，血流速度最大±20m/s

4.4最低测量速度1mm/s（非噪声信号）

4.5显示方式：B/D，M/D，D

4.6电影回放：≥180秒

4.7零位移动：≥6级

4.8取样宽度及位置范围：宽度0.8-24.5mm; 分级

4.9滤波器：高通滤波或低通滤波两种，可分级选择

4.10显示控制：反转显示(左/右，上/下)，零移位，局部放大及移位

5.彩色多普勒

5.1显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示;

5.2实时双副对比显像

5.3彩色显示角度：20-90度选择

5.4彩色显示帧数：相控阵，85度，17cm深度，帧频≥15帧/秒

凸阵，全视野，17cm深度，帧频≥10帧/秒

5.5显示位置调整：感兴趣的图像范围：-20”- +20”

5.6显示控制：零位移动分+15级，黑/白与彩色比较，彩色对比

5.7双同步和三同步模式下独立声束偏转技术

*6.可选先进的经食管实时三维成像功能，具有真实的心脏内部解剖结构，具有智能化的识

别功能，快速对心脏功能进行评价。

7. 超声图像及病案管理系统

7.1动态图像采集，存储，一次连续采集≥500幅

7.2 同屏图像显示25画面

7.3同屏电影回放≥9画面，可调回放速度

7.4存储图像及文档：CD，DVD，USB闪存设备

7.5 报告存储，检索，统计

8. 超声功率输出调节：B/M，PW，CDFI，输出功率选择≥8级可调

9. 专用推车，高度可调，可旋转锁定

注：

1. 带*号条款投标时必须提供佐证证明材料(指定要求的佐证材料必须按要求提供)，未提供视为不满足。其余条款应尽可能提供。

2. 佐证材料包括： 原制造商技术白皮书，说明书，具有相应资质第三方检测报告，专利证书，注册证，制造商宣传彩页等均可作为佐证资料。

3. 带*条款未满足，或未带*号条款的技术参数为满足数量≥3个，均不能中标。

第四部分 合同文件格式

合同主要条款

（以下简称“甲方”）为一方，成交人          （以下简称“乙方”）为一方。根据                             采购项目采购文件 和乙方的响应文件及其它有关规定，同意按下述条款和条件签署服务合同（以下简称“合同”）。

1. 合同构成

下列文件作为合同附件构成本合同不可分割的部分，并按照以下顺序作为合同解释的优先顺序：

1.1合同细则；

1.2成交通知书；

1.3有关技术资料；

1.4谈判过程中的补充、澄清、承诺等资料；

1.5 谈判响应文件；

1.6采购文件及其补充通知、答疑纪要。

2.合同范围

本合同范围即为本招标文件的招标范围。

3.合同金额

根据上述合同文件要求，合同总额为           元人民币。

4、质保期

本设备要求质保期为          年。

5.付款方式

以签订的实际合同为准

6、本项目无预付款

7.供货时间、地点

供货期：

8交货地点为：

9.合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

采购人（公章）：               成交供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人：        法定代表人或授权代理人：

年    月   日    		            年    月   日

（此合同仅供参考）

第五部分 谈判文件格式

- 正本（或副本）

- 围场满族蒙古族自治县医院超声及床旁血滤采购项目

- 竞争性谈判响应文件

- 标段

- 项目编号：

- 谈判申请人名称：（盖章）

- 法定代表人或授权代理人：（印签或签字）

- 时       间：

目    录

一、承诺函

二、谈判响应文件法定代表人身份证明书

三、谈判响应文件签署授权委托书

四、资格证明文件

五、开标一览表

六、分项报价表

七、技术规格偏离表

八、供货承诺

九、售后服务承诺

十、谈判申请人认为有必要提供的其他资料

一、承 诺 函

致：围场满族蒙古族自治县医院

1．根据已收到的编号为        的竞争性谈判文件，遵照有关法律的规定，我方愿以人民币 （大写）:      (小写：¥       )，按上述合同条款、合同文件格式、产品参数的条件为采购人供货。

- 我方提交的竞争性谈判文件为：正本一份，副本四份；

3．一旦我方成交，我方保证供货周期为        ，质量达到      标准；

4．我们理解报价不是成交的唯一条件；

5．我方同意所递交的竞争性谈判响应文件在谈判须知中规定的谈判有效期内有效，在此期间内我方的谈判有可能成交，我方将受此约束；

6．除非另外达成协议并生效，你方的成交通知和竞争性谈判文件将构成我们双方的合同。

谈判申请人：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（盖章或签字）

- 年  月  日

二、谈判响应文件法定代表人身份证明书

谈判人名称：

单 位 性质：

地      址：

成 立 时间：            年           月            日

经 营 期限：

姓    名：           性别：            年龄：           职务：

系               （谈判人全称）               的法定代表人。

特此证明。

谈判人：（公章）

年  月  日

附： 法定代表人身份证复印件（正反面）

注：如法定代表人参加开标会，开标会现场须携带法定代表人身份证明原件，法人身份证原件及加盖公章的复印件以备检验。

- 三、谈判响应文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              （谈判申请人名称）的法定代表人，现授权委托                   （单位名称）的                        （姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加                 项目的谈判活动。代理人在谈判、评定、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

- 代理人无转委权。特此委托。

代理人：                性别：            年龄：

单位：                  职务：            身份证号：

- 谈判申请人：（盖章）

法定代表人：（盖章或签字）

- 日期：  年  月  日

注: 1、该授权委托书除装订到投标文件中的原件外，开标会现场须另外携带一份授权委托书原件，以备检验。

2、此授权委托书后附法人身份证及授权委托人有效身份证复印件，开标会现场须携带授权委托人有效身份证原件。

- 四、资格证明文件（复印件加盖公章）

1、企业法人营业执照（副本）；

2、“信用中国”网 站（www.creditchina.gov.cn）查询相关主体未被列入 “失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信行为记录名单”；（提供查询页截图）

3、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（自拟）

4、其他证明文件

五、开标一览表

| 谈判申请人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总报价 | 大写： 小写： |  |
| 质量标准 |  |  |
| 供货周期 |  |  |
| 谈判申请人（公章） |  | 法人代表（签字或印鉴） |
| 日期： 年 月 日 |  |  |

- 分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 制造商名称品牌 和产地 | 单价 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

谈判申请人法定代表人或授权代理人：         （签字或盖章）

谈判申请人:          （公章）

七、技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏 离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判申请人法定代表人或授权代理人：         （签字或盖章）

谈判申请人:          （公章）

- 八、供货承诺

- 格式自拟

- 九、售后服务承诺

- 十、谈判申请人认为有必要提供的其他资料

- 第六部分   竞争性谈判评定办法

1.谈判小组对谈判申请人的谈判响应文件进行符合性评审根据“谈判须知”中对谈判响应文件的要求，对未做实质响应的文件，作废标处理；

2.谈判，谈判小组逐一跟实质上响应竞争性谈判文件要求并通过资格评审的谈判人进行谈判，谈判后进行二次报价。

3.第二次谈判报价，经谈判申请人确认同意后，该报价成为本次谈判的最终报价，对谈判申请人起约束作用。

4.对二次报价中最低的谈判报价，谈判小组通过审核、询问，在供应商的答复、澄清和解释基础上，对其谈判报价做出是否合理的评判。

5.本次谈判采用最低价成交法。

根据谈判文件所确定的评标办法所有参加谈判的供应商进行第二次报价，以第二次报价由低向高排序，报价最低的为成交候选人，以此类推。如出现两个或两个以上供应商谈判价格相同的情况，则可再次要求重新报价，选出最终成交供应商。

6.如有成交候选人放弃成交，因不可抗力不能履行合同的，采购人可以按排名递补成交候选人为成交人以此类推。

7.向成交供应商发出成交通知书。

附录：

资格审查表

| 序号 | 资格性评审项目内容 | 评审标准 | 通过（√） 未通过（×） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具备有效的营业执照(经营范围与本项目相适应)（复印件加盖公章） |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明或授权委托书 | 且符合招标文件规定的格式 |  |  |
| 3 | “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询投标人是否为失信被执行人 | 将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询申请人是否为失信被执行人。在“信用中国”网站查询到申请人为失信被执行人的，将被否决。 |  |  |
| 4 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的供应商（自拟） | 符合招标文件要求（加盖公章） |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1.“√”通过，“×”不通过，结论为“通过”或“未通过”。

2、以上内容缺一项为不合格投标供应商，通过资格审查的合格投标供应商进入下一个程序。

二次报价表

| 谈判申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 小写： |
| 质量标准 |  |
| 供货周期 |  |
| 授权代表（签字）： 日 期： |  |

1、本表不装订在标书内，需委托代理人签字，在谈判过程中，根据评审小组要求，在规定时间递交评审小组。

2、二次报价不得高于初次报价。二次报价一旦成交，其分项报价按二次报价和初次报价的比例进行调整。